## Voorbeeld Risicoclassificatie A
Risico Classificatie Medische Technologie
Impact van falen of foutief gebruik in de zorg
|  | Erg laag | Laag | Gemiddeld | Hoog | Erg hoog
Risico (beoordeling medisch professional) of CE classificatie (4 classen) | Erg laag
Laag
Gemiddeld
Hoog
Erg hoog
Voorbeeld kans x effect risico inschatting
Totaal risico indeling is indicatief, situatie afhankelijk;
Werkwijze risico classificatie (zie handreiking medische technologie):
Maak een lijst van alle medische technologie in de kliniek.
Laat deze beoordelen op kans op falen met apparaat/technologie (inschatting door medisch professional) of gebruik de CE classificatie (I, IIA, IIB, III)
Schat de impact van falen of foutief gebruik in op de zorg (kies bv. 5 categoriën zoals hierboven)
Deel de technologie in door 'kans' x 'impact' te nemen
Begin met Zeer hoog / hoog risico technologie.
Beslis waar je de grens legt (bv uitsluiting laag/zeer laag risico, tenzij er incidenten mee zijn).

## Voorbeeld Risicoclassificatie B
Apparaat:
| Voorlopige Risico Classificatie | Medische Apparatuur
1) Functie van het apparaat: |  |  | Waarde | Weging
| Levensondersteunend |  | 10
| Behandeling chirurgisch of critical care |  | 9
| Kritische bewaking |  | 8
| Diagnostiek |  | 7
| Therapeutische of fysiologische bewaking |  | 6
| Analytisch |  | 5
| Niet patiënt gerelateerd |  | 1
2) Toepassings risico:
| Zijn er bij defecten en oneigenlijk gebruik. kans op overlijden |  | 8
| Zijn er bij defecten en oneigenlijk gebruik kans op letsel |  | 6
| Zijn er bij defecten kans op verkeerde diagnose of therapie |  | 4
| Geen invloed |  | 1
3) Direct patiënt gerelateerd proces:
| Zorgproces stopt, kan niet hervat worden (kans op schade) |  | 5
| Zorgproces stagneert, tijdelijk stoppen, kan hervat worden |  | 4
| Geen direct invloed op zorgproces |  | 3
| Geen invloed |  | 2
4) Omgevingsconditie:
| Operatiekamer / Anesthesie |  | 5
| Critical care (IC / CCU / SEH) |  | 4
| Onderzoekruimtes / Laboratoria |  | 3
| Verpleging / Therapie |  | 2
| Geen relatie met patiënt |  | 1
5) Gebruiksfrequentie (intensiteit)
| 24 uur/dag |  | 4
| Dagelijks |  | 3
| Wekelijks |  | 2
| Incidenteel |  | 1
6) Onderhoudsfrequentie van Leverancier (Medische Technologie)
| 1x per kwartaal |  | 4
| 1x per half jaar |  | 3
| Jaarlijks |  | 2
| Niet nodig |  | 1
7) Gebruikersfouten: (Medische Technologie)
| Meer dan 5 per jaar |  | 3
| Minder dan 5 per jaar |  | 2
| Minder dan 2 per jaar |  | 1
8) Storingsfrequentie uit onderhoudsbeheer systeem: (Medische Technologie)
| 4x per jaar |  | 5
| 2x per jaar |  | 4
| 1x per jaar |  | 3
| 1x per 3 jaar |  | 2
| geen ervaring |  | 1
RISICO FACTOR totaal
Hoog | 33<= risico factor <=44
Midden hoog | 27<= risico factor <=32
Midden laag | 21<= risico factor <=26
Laag | risico factor <= 20

## Toetsformulier PRI DC Klinieken
Toetsformulier: PRI bij aanschaf (medische) technologie | [9 empty] | maak keuze |  | maak keuze
[10 empty] | Steriel Medisch Hulpmiddel Disposable |  | Radiologie
[10 empty] | Niet-steriel Medisch Hulpmiddel Disposable |  | Kindercardiologie
[10 empty] | Steriel Medisch Hulpmiddel Reusable |  | Endoscopie
Betreft |  | Type Medische Technologie | Medische Apparatuur | [6 empty] | Niet-steriel Medisch Hulpmiddel Reusable |  | Laboratorium onderzoek
|  | Artikel omschrijving Medische Technologie | vul in | [6 empty] | Medische Apparatuur |  | Pijnbestrijding
|  | Afdeling | maak keuze | [6 empty] | ICT |  | Neurologie
[10 empty] | Medische Gassen |  | Ortopedie
[6 empty] | 1. Toepassing |  | Technologie |  | Nieuwe technologie in Nederland | 30 | Reumatologie
1. Algemeen |  | Technologie | maak keuze | [6 empty] | Nieuwe technologie bij DC Klinieken | 9 | Gynaecologie
|  | Functie | maak keuze | [6 empty] | Nieuw type/merk, bestaande technologie | 7 | Kindergeneeskunde
|  | Applicatie | maak keuze | [6 empty] | Bestaand merk/type, bestaande technologie/nieuw op afdeling | 4 | Dermatologie
|  | Meerdere afdelingen betrokken | maak keuze | [6 empty] | Bestaand merk/type, bestaande technologie/bekend op afdeling | 1 | Flebologie
|  | Invloed zorgproces (bij uitval) | maak keuze | [6 empty] | maak keuze |  | Allergologie
Huidtherapie
2. Gebruik |  | Frequentie | maak keuze |  |  |  |  | Functie |  | Levensondersteunend | 10 | HIV Focus zorg / Interne geneeskunde
|  | Gebruik | maak keuze | [6 empty] | Behandeling chirurgisch of ICU/CCU | 9 | Cosmetiek
|  | Gebruikersfouten | maak keuze | [6 empty] | Kritische bewaking | 8 | Veneuze Chirurgie
|  | Complexiteit 1 | maak keuze | [6 empty] | Diagnostiek of fysiologische bewaking | 7
|  | Complexiteit 2 | maak keuze | [6 empty] | Therapeutisch of behandeling | 6
|  | Complexiteit 3 | maak keuze | [6 empty] | Analytisch | 5
|  | Hygiëne | maak keuze | [6 empty] | Patiënt gerelateerd | 2
|  | Disposables/reusables/implantaten nodig bij Medische Apparatuur | maak keuze | [6 empty] | Niet patiënt gerelateerd | 0
maak keuze
[8 empty] | Applicatie |  | Bij defecten kans op overlijden | 8
3. Fysische agentia |  | Ioniserende straling (Röntgen/nucleair) | maak keuze | [6 empty] | Bij defecten kans op blijvend letsel | 6
|  | Laser licht | maak keuze | [6 empty] | Bij defecten kans op verkeerde diagnose of therapie zonder blijvend letsel | 4
|  | UV/IR licht | maak keuze | [6 empty] | Geen invloed | 0
|  | Magneetveld | maak keuze | [6 empty] | maak keuze
|  | Ultrageluid | maak keuze |  |  |  |  | Meerdere afdelingen betrokken |  | Ja | 4
|  | Elektriciteit (bijv elektrochirurgie) | maak keuze |  | 0 |  |  |  |  | Nee | 1
|  | Medische gassen | maak keuze |  | 0 |  |  |  |  | maak keuze
|  | Energievoorziening (bijv vaste wateraansluitingen) | maak keuze |  | 0 |  |  | Invloed zorgproces |  | Zorgproces stopt, kan niet hervat worden (kans op schade) | 5
[5 empty] | 0 |  |  | bij uitval apparatuur |  | Zorgproces stagneert, tijdelijk stoppen kan hervat worden | 4
4. Voorzieningen / |  | TD, gebouwaanpassing nodig | maak keuze |  | 0 |  |  |  |  | Geen directe invloed op zorgproces (wel indirect) | 3
Scholing en Training |  | ICT koppelingen ed nodig | maak keuze |  | 0 |  |  |  |  | Geen invloed | 0
|  | Reiniging en desinfectie of sterilisatie nodig | maak keuze |  | 0 |  |  |  |  | maak keuze
|  | Gevaarlijke stoffen betrokken | maak keuze |  | 0
|  | Vervoer/logistiek tussen afdelingen | maak keuze |  |  | 2. Gebruik |  | Frequentie |  | 24-uurs | 4
|  | Medisch apparaat | maak keuze |  | 0 |  |  |  |  | Dagelijks | 3
|  | Scholing/training nodig voor gebruikers/technici | maak keuze |  | 0 |  |  |  |  | Wekelijks | 2
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | Indicenteel | 1
| Geen risicoanalyse nodig |  | Risicogetal: | 0 | 0 |  |  |  |  | maak keuze
|  |  | Aantal betrokken (3. Fysische agentia) | 0 | 0 |  |  | Gebruik |  | Gebruikers onbekend met Medische Technologie | 4
|  |  | Aantal betrokken (4. Voorzieningen/Scholing en Training) | 0 | [5 empty] | Gebruikers bekend met soort Medische Technologie, maar nieuw type/merk | 3
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | Gebruikers bevoegd en bekwaam met Medische Technologie | 0
Versie 1.0 | [9 empty] | maak keuze
2016-03-30
[8 empty] | Gebruikersfouten |  | Bij onjuist gebruik kans op overlijden | 8
[10 empty] | Bij onjuist gebruik kans op blijvend letsel | 6
[10 empty] | Bij onjuist gebruik kans op verkeerde diagnose of therapie zonder blijvend letsel | 4
[10 empty] | Bij onjuist gebruik kans op besmetting | 4
[10 empty] | Geen invloed | 0
maak keuze
[8 empty] | Complexiteit 1 |  | Samengesteld uit meerdere onderdelen/combinatie verschillende technologieen | 4
[10 empty] | Enkelvoudig systeem | 1
maak keuze
[8 empty] | Complexiteit 2 |  | Veel in te stellen parameters | 4
[10 empty] | Weinig in te stellen parameters | 1
[10 empty] | Geen parameters in te stellen | 0
maak keuze
[8 empty] | Complexiteit 3 |  | Intuitief (logisch/gevoelsmatig) | 1
[10 empty] | Niet-intuitief (onlogisch/niet-gevoelsmatig) | 4
maak keuze
[8 empty] | Hygiëne |  | Machinale reiniging/desinfectie/sterilisatie nodig | 4
[10 empty] | Alleen handmatige reiniging en desinfectie nodig | 1
[10 empty] | Geen reiniging of desinfectie nodig want disposable | 0
maak keuze
[8 empty] | Disposables/reusables nodig |  | Ja, nieuw bij DC Klinieken, nieuw toetsformulier invullen! | 4
[10 empty] | Ja, bestaand bij DC Klinieken, graag overzicht reusables/disposables/implantaten bijvoegen | 2
[10 empty] | Nee | 0
maak keuze
[6 empty] | 3. Fysische agentia |  | Ioniserende straling (Röntgen/nucleair) |  | ja/nee
[8 empty] | Laser licht |  | ja/nee
[8 empty] | UV/IR licht |  | ja/nee
[8 empty] | Magneetveld |  | ja/nee
[8 empty] | Ultrageluid |  | ja/nee
[8 empty] | Elektriciteit (bijv elektrochirurgie) |  | ja/nee
[8 empty] | Medische gassen |  | ja/nee
[8 empty] | Energievoorziening (bijv vaste wateraansluitingen) |  | ja/nee
[6 empty] | 4.Voorzieningen / |  | Gebouwbeheer, gebouwaanpassing nodig |  | ja/nee
[6 empty] | Scholing en Training |  | ICT koppelingen ed nodig |  | ja/nee
[8 empty] | Reiniging en desinfectie of sterilisatie nodig |  | ja/nee
[8 empty] | Gevaarlijke stoffen betrokken |  | ja/nee
[8 empty] | Logistiek |  | ja/nee
[8 empty] | Medisch apparaat |  | ja/nee
[8 empty] | Scholing/training nodig voor gebruikers/technici |  | ja/nee
[6 empty] | 0 | Risicogetal < | 19 | Geen risicoanalyse nodig
[6 empty] | 30 | < Risicogetal < | 69 | PRI uitvoeren!
[6 empty] | 70 | < Risicogetal < | 87 | PRI uitvoeren!
Toetsformulier bijbehorend tot procedure PRI bij aanschaf medische technologie
0-29 punten - Geen PRI
29-50 punten - PRI uitvoeren
50-89 punten - PRI uitvoeren

## Eisen (hidden)
Algemene eisen infuustechnologie |  |  |  |  | #REF! |  |  | Toets bestand aan PRE |  | <-- versie nummer uitsluitend wijzigen op het tabblad
Eisen bij leverantie |  |  |  |  | Aanschaf (=PvE) | Acceptatie-test | Eindtest |  | Opmerking: | documentgegevens "Doc-geg"
4.1 | Alle apparatuur dient te zijn voorzien van de CE markering (NZF Inkoopvoorwaarden) |  |  |  | + | + | - |  |  | Op het tabblad "Eisen" leg je alle eisen vast: het nummer van de eis,
4.2 | De leverancier moet een Verklaring van Overeenstemming (Declaration of Conformity) overleggen, inclusief een document waaruit blijkt op welke normen het apparaat is goedgekeurd |  |  |  | + | + | - |  |  | de eis zelf, de toepassing van de eis bij aanschaf, acceptatie of eindtest
4.3 | De leverancier levert aan MTI een Service Manual die correspondeert met het merk, type, en software level van de pompen. Bij updating en upgrading van de pomp zorgt de leverancier voor een nieuwe versie of een aanvulling van de servicemanual en de gebruikshandleiding. Manuals zijn digitaal of op papier aanwezig. Gebruiksaanwijzingen zijn digitaal èn op papier aanwezig. |  |  |  | + | + | - |  |  | Zorg er voor dat de eis meetbaar is!!!
4.4 | Service manuals zijn in dezelfde taal als het servicemenu van de apparatuur. |  |  |  | + | + | - |  |  | Als de eisen de eerste keer zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie
| Indien aanwezig: Taalinstelling Nederlands | [5 empty] | + |  |  | Voeg de kolommen toe per in huis aanwezig merk en type
4.5 | De pompen zijn met een Nederlandstalige sjabloon uitgevoerd (Niet nodig voor huidige voedingspompen) |  |  |  | + | + | - |  |  | Check (op specificatie) hoe bestaande apparatuur scoort tegen de eisen.
| Indien aanwezig: Taalinstelling Nederlands | [5 empty] | + |  |  | Indien apparatuur niet aan een eis voldoet dient concessiebeleid te
4.6 | Gratis technische training voor 4 personen op 1e lijn onderhoud |  |  |  | + | + | - |  |  | worden overwogen (zie tabblad Concessiebeleid)
Eisen aan alle bewakingsmonitoren |  |  |  |  | Aanschaf (=PvE) | Acceptatie-test | Eindtest |  | Opmerking: | Zodra de PRE opnieuw door de Toetsingscommissie is vastgesteld
Alle patientbewakingsmonitoren dienen te voldoen aan de volgende IEC normen:
| IEC 60601-1; IEC 60601-1-4; 60601-2-27; 60601-2-30; 60601-2-34 |  |  |  | + | + | -
Eisen aan alle bewakingsmonitoren t.b.v IZ |  |  |  |  | Aanschaf (=PvE) | Acceptatie-test | Eindtest |  | Opmerking: | Zodra de PRE opnieuw door de Toetsingscommissie is vastgesteld
| ECG bewaking, 12 gemeten afleidingen |  |  |  | + | + | - |  |  | Bekijk of er eisen te halen zijn uit literatuur
| ST bewaking, in curve te brengen |  |  |  | + | + | -
| Aritmie bewaking |  |  |  | + | + | -
| Temperatuur meting, in curve te brengen |  |  |  | + | + | -
| Niet invasieve bloeddrukmeting |  |  |  | + | + | -
| Invasieve drukmeting, minimaal 3x in curves te brengen |  |  |  | + | + | -
| Cadiac output, in curve te brengen |  |  |  | + | + | -
| CO2 meting, in curve te brengen |  |  |  | + | + | -
| SPO2 meting in curve te brengen |  |  |  | + | + | -
| Respiratie, in curve te brengen |  |  |  | + | + | -
Nauwkeurigheid van de verschillende parameters
De monitor of de modules hebben de volgende maximale afwijking
| ECG |  | ± 2 bpm |  | + | + | +
|  | Resp | ± 2 rpm |  | + | + | +
| SPO2 |  | ± 3% | met Nellcore DS100 | + | + | +
|  | pulse rate | ± 3 bpm |  | + | + | +
| IBP |  | ± 5 mmHg | bij 200 mmHg | + | + | +
| NIBP |  | ± 3 mmHg |  | + | + | +
|  | NIBP leakage | max. 6 mmHg |  | + | + | +
| CO |  | ± 1 l/min | bij 5 l/min | + | + | +
|  | T blood | ± 0,1 °C | bij 37 °C | + | + | +
|  | T inj | ± 0,1 °C | bij 0,0 °C | + | + | +
| Er dienen minimaal 8 curves simultaan zichtbaar te zijn |  |  |  | + | + | -
| Opstarten van de monitor mag naximaal 60 seconden duren |  |  |  | + | + | -
| Bij het opstarten is er de mogelijkheid om verschillende opstartschermenen te selecteren. |  |  |  | + | + | -
| De patientbewakingsmonitor blijft bij stroomuitval minimaal 1 uur functioneren (bij normaal gebruik en een NIBP meting om de 15 min) |  |  |  | + | + | -
| Data blijft bij stroomuitval in de monitor bewaard |  |  |  | + | + | -
| Het bewakingsmonitor beeld van andere bedden moeten in beeld worden gebracht |  |  |  | + | + | -
| Iedere fundamentele wijziging van instellingen moet plaatsvinden middels een bewuste handeling |  |  |  | + | + | -
| Het contract, de lichtgevendheid en het kleurgebruik van het scherm dient zondanig te zijn dat de ingestelde en weergegeven waarden ten allen tijde afleesbaar zijn van een afstand van mazinaal 5 meter (numeriek) en 3 meter (grafisch) |  |  |  | + | + | -
| De verschillende parameters dienen op het scherm vrij confirureerbaar te zijn, zonder de orginele lay-out te veranderen. |  |  |  | + | + | -
| De lichtintensiteit van het scherm heeft een dag en een nachtstand |  |  |  | + | + | -
Eisen aan alle centrale bewaking voor patiëntbewakingsmonitoring t.b.v. IZ |  |  |  |  | Aanschaf (=PvE) | Acceptatie-test | Eindtest |  | Opmerking: | Zodra de PRE opnieuw door de Toetsingscommissie is vastgesteld
| Alarmgrenzen van de patiëntenbewakingsmonitor zijn vanaf de centrale post in te stellen |  |  |  | + | + | - |  |  | Bekijk of er eisen te halen zijn uit literatuur
| De alarmeringen kennen verschillende gradaties, levensbedreigende alkarmen krijgen daarbij de hoogste prioriteit. |  |  |  | + | + | -
| Niet levensbedreigende alarmen kunnen vanuit de centrale post ook bedzijdige worden uitgeschakeld. |  |  |  | + | + | -
| Levensbedreigende alarmen zijn vnauit de centrale post tijdelijk te onderdrukken |  |  |  | + | + | -
| Wanneer de centrale bewaking dient samen met de monitoring een eigen netwerk te vormen. |  |  |  | + | + | -
| Als het centrale bewakingsnetwerk aan het zieknhuisneterk wordt gekoppeld voor eventuele dataoverdracht dient er een gateway sever als scheiding te worden aangebracht. |  |  |  | + | + | -
Eisen vanuit de normen
Hierbij wordt met name de samenhang van de te gebruiken bewakingsmonitor, eventuele modules, assecoires en een eventueel docking station
getest aan de hand van bijbehorende normen en richtlijnen.
Eisen vanuit de IEC 60601-1 |  |  |  |  | Aanschaf (=PvE) | Acceptatie-test | Eindtest |  | Opmerking:
| Beoordelen of de bewakingsmonitor en modulen voldoen aan IEC601-1-1 d.m.v. een veiligheidsmeting uitgevoerd door een lekstroommeter zoals een QA-90 welke gekoppeld is aan een PC. |  |  |  | + | + | +
| De IEC60601-1 kent 2 klassen m.b.t. een eventuele kastlekstroom: Geaard en Dubbel geïsoleerd. Indien een bewakingsmonitor geaard is dient er een aardpotentiaal vereffening aansluiting op de bewakingsmonitor aanwezig te zijn. |  |  |  | + | + | -
| Bij aanwezigheid van een aardpotentiaal vereffening aansluiting op de bewakingsmonitor dient deze uitgevoerd te worden met een netsnoer inclusief aardpotentiaal vereffening stekkers. |  |  |  | + | + | -
Eisen vanuit de IEC 60601-1-2 |  |  |  |  | Aanschaf (=PvE) | Acceptatie-test | Eindtest |  | Opmerking:
| Beoordeling bewakingsmonitor en accessoires op gevoeligheid voor Hf- energie. De voorkeur (bij aanschaf) gaat uit naar zo groot mogelijke ongevoeligheid. Indien er anders gekozen wordt moet vastgelegd worden wat de gevoeligheid voor gevolgen kan hebben. |  |  |  | + | - | -
Eisen vanuit de IEC 60601-2-27 |  |  |  |  | Aanschaf (=PvE) | Acceptatie-test | Eindtest |  | Opmerking:
| De ECG module moet de veiligheidsklasse CF hebben |  |  |  | + | + | -
| De ECG module moet defibrillator proof zijn. |  |  |  | + | + | -
| De ECG module is op dusdanige wijze geproduceerd dat een lekkage van vloeistof geen defect van de veiligheid veroorzaakt. |  |  |  | + | + | -
| Na depolarisatie door een defibrillator moet de ECG module binnen 10 seconden weer verder gaan. |  |  |  | + | + | -
Eisen vanuit de IEC 60601-2-30 |  |  |  |  | Aanschaf (=PvE) | Acceptatie-test | Eindtest |  | Opmerking:
| De NIBP module moet de veiligheidsklasse BF of CF hebben |  |  |  | + | + | -
| Op de NIBP module moet staan aangegeven of deze defibrillator proof is. |  |  |  | + | + | -
| De druk van de cuff mag niet langer dan 3 minuten boven de 15 mmHg zijn. Na dat de druk boven de 15 mmHg is geweest moet er een periode van 30 sec zijn, waar de druk beneden de 15 mmHg blijft. |  |  |  | + | + | +
Eisen vanuit de IEC 60601-2-34 |  |  |  |  | Aanschaf (=PvE) | Acceptatie-test | Eindtest |  | Opmerking:
| De IBP module moet de veiligheidsklasse CF hebben |  |  |  | + | + | -
| De IBP module moet defibrillator proof zijn. |  |  |  | + | + | -
betekent dat er een opmerking is gemaakt in het consessiebeleid.
Overeenkomstige
Ansur protocollen